## ITEM
Diretoria Administrativa - Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
Telefones: (21) 97180-1769 / (21) 97181-9137
femarsuperintendenciadecompras@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado: |  |  | CEP:
Cidade: |  |  | CNPJ:
E-mail: |  |  | Telefone:
Nome do Responsável pela proposta:
Número de Identificação ( RG ou CPF ) :
Data: | 2024-06-03
1. OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA (USG) PORTÁTIL.
LOCAÇÃO DE EQUPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA (USG) PORTÁTIL.
ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL
1 | ULTRASSONOGRAFIA (USG) PORTÁTIL • Peso total máximo de 9kg para uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; • Bateria recarregável para utilização em exames sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; • Monitor LC ou LED integrado de, no mínimo, 10”; • Bivolt automático (sem necessitar de transformador); • Teclado alfanumérico estilo laptop ou possibilidade de interação, configuração e análise de exames na tela de toque; • Pós-processamento de imagens: pelo menos 1.024 canais digitais de processamento; • 256 escalas de cinza; • Geração de imagem em Modo M, B, B/B, B/M; • Geração de imagens em Modo Doppler color, contínuo e pulsátil; (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ABA AO LADO) | UNIDADE | 9 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 - DE ACORDO COM O ART.23 INCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14133/2021.
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.

## ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
ULTRASSONOGRAFIA (USG) PORTÁTIL • Peso total máximo de 9kg para uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; • Bateria recarregável para utilização em exames sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; • Monitor LC ou LED integrado de, no mínimo, 10”; • Bivolt automático (sem necessitar de transformador); • Teclado alfanumérico estilo laptop ou possibilidade de interação, configuração e análise de exames na tela de toque; • Pós-processamento de imagens: pelo menos 1.024 canais digitais de processamento; • 256 escalas de cinza; • Geração de imagem em Modo M, B, B/B, B/M; • Geração de imagens em Modo Doppler color, contínuo e pulsátil; • Geração de imagens em Modo Doppler tecidual espectral e colorido; • Software que permita ajustar o cursor do Modo M utilizado em qualquer angulação em tempo real (Modo M anatômico); • Software que permita comparar o Modo B ao lado da respectiva imagem com modo Color em tempo real (Modo B/Color); • Segunda Harmônica Tecidual; • Harmônica com Inversão de Pulso; • Protocolo de fábrica e possibilidade de definição pelo usuário de novos protocolos de imagem para personalização do equipamento; • Sistema integrado ao equipamento para captura e impressão direta de imagens em impressora externa; • Capacidade para impressão direta em vídeo printer; • Disco Rígido interno para arquivamento digital de dados de pacientes, imagens e medidas com, no mínimo, 500GB; • Gravação de imagem em pendrive (USB), incluso formato DICOM; • Conectividade via cabo de rede; • Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em modo B; • Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60cm e capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores; • Software para cálculo automático da espessura íntima dos vasos; ACESSÓRIOS • 01 carrinho de suporte compatível com o equipamento, oferecendo segurança no transporte e ajustes ergonômicos; • 01 Transdutor Convexo Adulto 2 a 5MHz ±1MHz; • 01 Transdutor Setorial adulto com frequência entre 2 a 5MHz ±1MHz; • 01 Transdutor Linear com frequência entre 3,5 a 12MHz ±1MHz; • Todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequências em banda larga, com seleção automática das frequências, aceitável variação de 1(um) MHZ para mais ou menos nos limites máximo e mínimo; • O equipamento deve ser compatível com todos os transdutores acima; • 01 maleta ou estrutura própria para o armazenamento dos transdutores enquanto fora de uso conforme especificado no manual do fabricante; • 01 maleta para transporte do ultrassom e transdutores, podendo ser a mesma de armazenamento se assim indicado no manual; • Conexão e configuração com impressora em rede da Unidade; • Conexão e configuração com redes da Unidade; • Porta USB; • Protocolo DICOM 3.0 integrado (print, worklist, verify, storage, PPS, Ethernet network connection, network storage, verification). DEMAIS EXIGÊNCIAS • Registro ANVISA válido; • Garantia 12 (doze) meses; • Protocolo HL7; • Instalação e treinamento; • O equipamento precisará ser instalado e o corpo técnico treinado pela CONTRATADA de acordo com a necessidade.